[의안 2018-07] 규격번호 :  CRMS-41113709-0070(2018. 1. 12.)

오디오 신호측정기 기술규격

Ⅰ. 개  요

오디오 신호를 발생하고 외부입력 오디오 신호를 측정‧분석할 수 있는 장비로서 무선국 및 전파응용설비의 오디오 신호를 검사하는데 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기능 또는 구성

1. 평형과 불평형 측정

2. FFT 분석과 파형 디스플레이

3. 2채널 측정

4. 고조파 왜곡과 위상측정

5. 다중 톤 측정

6. 컬러화면

Ⅲ. 규  격(＊ : 필수규격)

1. 아날로그 신호 분석기

1.1. 주파수 범위	: 10㎐~95㎑ 이상

1.2. 주파수 정확도*	: ±10ppm 이내

1.3. 레벨	: 20㎷~110V 이상

1.4. 레벨 정확도*	: ±2% 이내 또는 ±0.05㏈ 이내

1.5. 채널수	: 2채널 이상

1.6. 커넥터	: XLR(평형) 및 BNC(불평형)

1.7. 누화(@20㎑이하)	: -120㏈ 이하

1.8. 고조파 왜곡(20㎐~20㎑)	: -105㏈ 이하

1.9. 공통모드제거비(CMRR)(20㎑, 3.2V 이내)	: 80㏈ 이상

2. 아날로그 신호 발생기

2.1. 주파수 범위	: 10㎐~80㎑ 이상

2.2. 주파수 정확도*	: ±10ppm 이내

2.3. 레벨 범위	: 0.1㎷~16V(평형), 0.1㎷~8V(불평형)

2.4. 레벨 정확도*	: ±2% 이내 또는 ±0.05㏈ 이내

2.5. 채널 수	: 2채널 이상

2.6. 누화(@20㎑이하)                    : -110㏈ 이하

2.7. 고조파 왜곡(20㎐~20㎑)	: -100㏈ 이하

3. 디지털 신호 분석기/발생기

3.1. Clock 속도	: Max. 192㎑ 이상(AES 또는 SPDIF)

3.2. 레벨 정확도*	: ±1.5㏈(rms) 이내

3.3. (분석기)입력레벨*	: 0.2V~5.0V 이상(평형),	0.1V~2.5V 이상(불평형)

3.4. (발생기)출력레벨*	: 0.5LSB 이상

3.5. 채널 수	: 2채널 이상

3.6. 커넥터	: XLR(평형) 및 BNC(불평형)

3.7. 종합 고조파 왜곡(THD) + 잡음	: -140㏈ 이하

3.8. 오디오 비트	: 8bits~24bits

3.9. 단어 길이	: 32bits per channel

3.10. 광 입/출력	: TOSLINK

4. 인터페이스	: LAN, USB 등

5. 무게	: 15㎏ 이하

6. 운용온도	: 5℃~40℃ 이상

7. 공급전원	: 220Vac ±10%, 60㎐