규격번호 : CRMO-41113723-0034(라)(2014.12.23.)

디지털TRS 측정기

Ⅰ. 개 요

본 장비는 디지털TRS 무선국의 전파품질을 측정하기 위한 장비로『무선국 및 전파응용설비의 검사업무 처리기준』등 규정에 의한 검사장비로 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. TETRA 이동국, 중계국, 기지국 자동측정

2. 트렁크모드와 직접모드 검사

3. TETRA RF 버스트 파워, 타이밍, 대역폭, 주파수, 변조, 벡터 분석 기능의 설정값 및 사용자 정의 값 검사 기능

4. RF 신호 측정과 스펙트럼 분석 기능

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. 신호발생기

1.1 주파수 범위	: (10㎒  ~  2.7㎓) 이상

1.2 주파수 분해능	: 100㎐ 이하

1.3 주파수 정확도*	: 1×10-7 + 1digit/year 이내

1.4 레벨 범위	: (-130dBm ~ -30dBm)이상

1.5 레벨분해능	: 0.1㏈이하

1.6 레벨 정확도*	: ±1.5㏈ 이내

1.7 VSWR*	: 2 이하

1.8 변조

1.8.1 디지털 필터	: 0.35

1.8.2 심볼률	: 18k symbols/sec

1.8.3 에러 벡터	: 3% 이하

1.8.4 Test 신호	: MSㆍBSㆍDM

MS(Mobile Station) 이동국, BS(Base Station) 기지국, DM(Direct Mode) 이동국간

2. 송신기 측정

2.1 주파수 분해능	: 100㎐ 이하

2.2 에러 측정 분해능	: 1㎐이하

2.3 주파수 정확도*	: 1×10-7 + 1 digit/year 이내

2.4 Test신호	: MSㆍBSㆍDM

2.5 에러 벡터 측정

2.5.1 분해능	: 0.25% 이하

2.5.2 정확도	: 0.5% 이하

2.5.3 성좌표 표시	: 도트, 라인, 통계치(EVM) 등

3. 파워메터

3.1 레벨	: 100W 이상

3.2 전력측정	: 피크, 평균 등

3.3 표시부	: 최소, 최대, 평균 등

3.4 분해능	: 0.1㏈이하

3.5 정확도*	: ±1.5㏈ 이내

4. 스펙트럼아날라이져

4.1 스팬	: (2㎑ ~ 5㎒) 이상

4.2 감도*	: -100㏈m 이하

4.3 최대동적범위

(30㎑ RBW, 기준레벨 -30dBm)	: 70㏈ 이상

4.4 레벨 정확도*	: ±3㏈ 이내

5.  공급전원	: 220VAC(60㎐)