규격번호 : 방통(중)-4111-1040(2011.12.16.)

휴대용 TV방송 수신장애 측정시스템

Ⅰ. 개 요

지상파 TV방송 수신장애를 측정ㆍ조사하기 위한 휴대용 TV방송 수신장애 측정시스템 구축사업

Ⅱ. 기능 또는 구성

1. RF 수신기 및 안테나

2. GPS 수신기, 전원장치

3. 운용소프트웨어 및 시스템 제어

4. 소형, 경량, 저전력 및 1인이 휴대하기 용이한 구조로 휴대가방(hard case)에 장착 가능

5. 외부온도 5ﾟC∼40ﾟC의 범위에서 정상적으로 시스템 성능 유지

6. 모든 부대품 등을 포함하여 납품 시 최신의 버전으로 공급

7. 세부기능 및 화면구성 등은 관계 공무원과 충분한 협의 후 추진

Ⅲ. 규  격

본 규격서에서 정한 “필수규격”(규격에 밑줄로 표기)이라 함은 동 업무를 수행함에 있어 필수적으로 갖추어야 할 장비의 성능ㆍ기능을 말하고 반드시 규격을 만족하여야 하며, “선택규격”은 필수규격을 제외하고 부가 및 일반적인 성능ㆍ기능으로 업무용도, 기술특성, 예산 등에 따라 변경발주 및 설치할 수 있고 설치 업체에서는 기술성이 더 우수한 제품을 제안할 수 있다.

[필수·선택규격]

1. RF 수신기

1.1 주파수 측정범위	: (50㎒ ~ 1㎓) 이상

1.2 주파수 안정도	: ±1×10-6/year 이내

1.3 분해능	: 1㎐ 이하

1.4 스팬(span)	: (100㎑ ~ 1㎓) 이상

1.5 스위프 시간(sweep time)	: (1㎳ ~ 10s) 이상

1.6 RBW(-3㏈)	: (100㎑ ~ 1㎒) 이상

1.7 VBW	: (10㎐ ~ 1㎒) 이상

1.8 감도(DANL, f : 0.1~2㎓)	: -110㏈m 이하

1.9 레퍼런스 레벨(ref. level)	: (-80㏈m ~ +20㏈m) 이상

1.10 레벨응답	: ±3㏈ 이내

1.11 레벨 분해능	: 0.1dB 이하

1.12 동적범위(dynamic range)	: 50㏈ 이상

1.13 감쇄(RF att.)	: (0 ~ 20㏈) 이상

1.14 검파(detector)	: Peak, RMS, Sample 등

1.15 레벨단위(level unit)	: ㏈m, ㏈㎷, ㏈㎶ 등

1.16 마커(marker)	: Normal, Delta, Center, Peak 등

1.17 복조(demo.)	: AM, FM 등

1.18 트레킹 제너레이터(tracking generator) : (10㎒ ~ 1㎓) 이상

1.19 자동제어	: 가능

1.20 내장배터리 동작 시간	: 2시간 이상

1.21 동작온도	: 0°C ~ 50°C

2. DTV/ATV 셋톱박스

2.1 수신방식	: ATV/DTV, ATSC 표준

2.2 자체 성능 시험	: SNR 측정 기능 내장

2.3 녹화 기능	: PVR을 대체하는 녹화 기능 내장

2.4 자동제어	: 가능

2.5 측정주파수	: 54㎒ ~ 864㎒ 이상

2.6 수신감도	: -90㏈m 이하

2.7 임피던스	: 50Ω

3. HDTV

3.1 수신방식	: ATV/DTV, ATSC 표준

3.2 크기	: LED 10~15.6인치(16:9 와이드)

3.3 해상도	: 1366×768 이상

3.4 전원 전압	: 220VAC(60㎐), VDC

3.5 틸트기능	: 제공

3.6 리모컨	: 제공

4. DTV 안테나

4.1 주파수 범위	: (470㎒ ～ 862㎒) 이상

4.2 임피던스	: 75Ω

4.3 이득	: 10㏈i(typ.) 이상

4.4 안테나 소자	: 20개 이상

4.5 콘넥터	: F 타입

4.6 길이	: 1,100㎜ 이하

4.7 무게	: 10㎏ 이하

5. GPS 수신기

5.1 감도(1575.42㎒)	: -160㏈m(@typ.), -140㏈m

(@auto cold start)

5.2 위치 정확도	: 10m 이하

5.3 자동제어	: 가능

6. 전원장치

6.1 전원장치 구성	: 12VDC 충전용 배터리

6.2 배터리 용량	: 최대부하 1시간 이상

6.3 사용전원	: 한전, 차량, 배터리

6.4 예비 배터리 및 가방	: 제공

7. 시스템 제어PC

7.1 CPU	: 펜티엄 Ⅳ 3㎓ 이상

7.2 메모리	: 4Gbyte 이상

7.3 HDD	: 500GB 이상

7.4 운용체제	: Windows XP 이상

7.5 인터페이스	: USB, LAN 등

7.6 LED(해상도)	: 멀티터치, 10인치 이상

7.7 DMB(USB타입)	: 제공(내장안테나 포함)

7.8 틸트기능	: 제공

7.9 예비배터리	: 제공

8. 운용소프트웨어

8.1 일반사항

8.1.1 최적의 DB, GIS 구현 및 편리한 GUI 기능

8.1.2 시스템 부팅 시 자기 진단 및 결과 표시

8.1.3 개별 계측 장비 제어 및 일괄 제어 기능

8.1.4 측정 데이터를 분석할 수 있는 상용 S/W 제공

8.2 TV방송 수신환경조사

8.2.1 지상파 DTV/ATV방송의 다양한 전파형식 측정ㆍ저장ㆍ관리

8.2.1 신호레벨, 화질평가 등에 대한 측정ㆍ저장ㆍ분석

8.3 전자지도 구현기능

8.3.1 GPS와 연동하여 좌표 및 고도 표시 가능

8.3.2 전자지도 위에 표시기능

8.4 데이터 저장․관리 및 분석

8.4.1 각종 측정값 원시데이터 시간대별 자동 저장ㆍ관리

8.4.2 각종 측정값 비교ㆍ분석 기능 구현

8.4.3 송신소 정보 관리 등

8.5 TV 수신채널 자동스캔 및 측정