방통(중)-41113614-0039(나)(2012.12.28.)

전 자 파 측 정 기

Ⅰ. 개 요

본 장비의 전기 및 자기 강도 측정기능은 방송통신위원회 국립전파연구원 고시 ‘전자파강도 측정기준 및 측정방법’ 에서 정한 전자파강도 측정기준에 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 전기 및 자기 강도 자동 측정

2. 등방성(3축) 및 단축안테나(프로브)를 이용하여 단일주파수 또는 광대역 신호 측정, 측정 데이터 저장 기능

3. 안전 평가 분석, 스펙트럼 분석, LTE, 레벨 레코딩 분석, GPS, 음성녹음 기능 제공

4. 측정범위는 대한민국 표준값의 1% ~ 200%

5. RMS(6분 평균), 최대, 실시간 등으로 검파 및 저장 등

6. 안테나 자동보정 기능(안테나 및 케이블 펙터 내장)

7. 타사 안테나 및 케이블 등록 기능

8. 소형, 경량으로서 1인이 휴대하기 용이

Ⅲ. 규  격

Typical은 Worst Case 15% 제외한 평균값

본 규격서에서 정한 ‘필수규격’(밑줄)이라 함은 동 업무를 수행함에 있어 필수적으로 갖추어야 할 장비의 성능ㆍ기능을 말하고 반드시 규격을 만족하여야 하며, ‘선택규격’은 필수규격을 제외하고 부가 및 일반적인 성능ㆍ기능으로 업무용도, 기술특성, 예산 등에 따라 수정할 수 있고 입찰 업체에서는 기술성이 더 우수한 제품을 제안할 수 있다.

1. 일반사항

1.1. ‘전자파강도 측정기준 및 측정방법’ 제4조(측정기기의 일반조건) 조건을 만족하여야 한다.

1.2. 측정기기의 불확정도는 ‘전자파강도 측정기준 및 측정방법’ 제6조(측정기기의 교정 및 불확정도)에 적합하여야 한다.

1.3. 측정단위는 전기장 강도(V/m), 자기장 강도(A/m)를 표시할 수 있어야 한다.

2. 주파수

2.1. 범위	: (9㎑~6㎓) 이상

2.2. 주파수 정확도	: ±1×10-6 이내

3. 레벨

3.1. 레벨 정확도	: ±1.5㏈(typ.) 이내

3.2. 위상잡음(@300㎑ carrier offset)	: 100㏈c/㎐ 이상

3.3. DSNL	: -150㏈m/㎐ 이하

displayed average noise level

3.4. RF 감쇄	: (0㏈~50㏈) 이상

3.5. 최대입력	: 27㏈m 이상

4. 대역폭

4.1. 분해 대역폭	: (10㎐~20㎒, 1,2,5steps) 이상

4.2. 비디오 대역폭	: (1㎐~2㎒, 1,2,5steps) 이상

5. 측정기능

5.1. 측정치 형태	: actual, max, avg, max avg 등

5.2. 측정모드	: RMS, peak 등

5.3. 마커기능	: peak, next peak 등

5.4. 트리거 모드	: Free run, signal, manual

start 등

5.5. 측정단위	: V/m, A/m, W/㎡, %, ㏈m, ㏈㎶ 등

전력밀도(W/㎡)는 주어진 주파수에서 전기장강도에 자기장강도를 곱한것

6. LTE 측정

6.1. 채널대역폭(-6㏈)	: 1.4, 3, 5, 10, 15, 20㎒ 등

6.2. 측정조건	: PSS, SSS, RS 등

PSS(primary sync signal), SSS(secondary sync signal), RS(reference signal)

7. 측정화면

7.1. 표시범위	: (DANL~20㏈m) 이상

7.2. 화면	: LCD 칼라 7인치(800×480) 이상

8. 운용 S/W

8.1. 단일 및 지속 측정	: 제공

8.2. 측정 및 저장값 표시	: 제공

8.3. 계산 및 분석 등	: 제공

9. 일반특성

9.1. RF 입력	: 50Ω, N type

9.2. 측정데이터 저장 및 출력	: 제공

9.3. 동작 온도	: (-10ﾟC~50ﾟC) 이상

9.4. 전원 전압	: 220V(60㎐), VDC(5000㎃h) 이상

9.5. 무게	: 3㎏ 이하

9.6. 휴대가방(hard case)	: 제공

10. 단축 전기장(9㎑~250㎒) 안테나

10.1. 주파수범위	: (9㎑~250㎒) 이상

10.2. 안테나 타입	: 단축 전기장 안테나

10.3. 동적범위	: (50㎶/m~16V/m typ.) 이상

10.4. RF 입력	: 50Ω, N type

10.5. 무게	: 1㎏ 이하

11. 등방성 자기장(9㎑~250㎒) 안테나

11.1. 주파수 범위	: (9㎑~250㎒) 이상

11.2. 안테나 타입	: 등방성(3축) 자기장 안테나

11.3. 동적범위	: (2.5㎂/m~560㎃/m typ.) 이상

11.4. RF 입력	: 50Ω, N type

11.5. 무게	: 1㎏ 이하

12. 등방성 전기장(30㎒~3㎓) 안테나

12.1. 주파수 범위	: (30㎒~3㎓) 이상

12.2. 안테나 타입	: 등방성(3축) 전기장 안테나

12.3. 동적범위	: (0.2㎷/m~200V/m typ.) 이상

12.4. RF 입력	: 50Ω, N type

12.5. 무게	: 1㎏ 이하

13. 등방성 전기장(500㎒~6㎓) 안테나

13.1. 주파수범위	: (500㎒~6㎓) 이상

13.2. 안테나 타입	: 등방성(3축) 전기장 안테나

13.3. 동적범위	: (0.14㎷/m~160V/m typ.) 이상

13.4. RF 입력	: 50Ω, N type

13.5. 무게	: 1㎏ 이하

14. 초장파대역 전자파측정기

14.1. 주파수 범위	: (5㎐~100㎑) 이상

14.2. 측정 범위	: (1㎸/m~100㎸/m, 100uT~ 10mT) 이상

자속밀도(uT)는 자기장강도에 자유공간 투자율(4π×10-7)을 곱한 것

14.3. 분해능	: (0.1V/m, 10nT) 이하

14.4. 스팬	: (100㎐~100㎑, 1,2,5steps) 이상

14.5. 측정치 형태	: actual, max, avg., max avg. 등

14.6. 측정단위	: V/m, A/m, uT, % 등

14.7. 화면표시장치(display unit)	: 제공

14.8. 측정데이터 저장 및 출력	: 제공

14.9. 안테나 타입	: 등방성(3축) 전기/자기장 안테나

14.10. 무게	: 3㎏ 이하

14.11. 삼각대(tripod) 및 내장배터리(internal battery) : 제공

14.12. 휴대가방(soft case)	: 제공