방통(중)-6625-1012(마)(2010.07.23.)

고 출 력 계

Ⅰ. 개 요

이 장비는 송신기의 RF 전력을 측정하는 장비로서 전파감시 및 무선국검사업무에 적합하여야 한다

Ⅱ. 기 능

1. 최대ㆍ최소, 영점 셋팅 및 자동측정

2. 반사 전력 측정 및 VSWR 측정

3. 평균 및 첨두 전력 측정

4. PC를 이용한 측정 및 제어

Ⅲ. 규 격

본 규격서에서 정한 “필수규격”(규격에 밑줄로 표기) 이라 함은 동 업무를 수행함에 있어 필수적으로 갖추어야 할 장비의 성능·기능을 말하고 반드시 규격을 만족하여야 하며, “선택규격”은 필수규격을 제외하고 부가 및 일반적인 성능·기능으로 업무용도, 기술특성, 예산 등에 따라 발주시 일부 내용이 변경될 수 있다.

< 필수 규격 >

없     음

< 선택 규격 >

1. 주파수	: 최소 2㎒ ~ 30㎒

1.1 평균전력 측정범위	: 최소 1W ~ 1㎾

1.2 첨두전력 측정범위	: 최소 5W ~ 1㎾

1.3 정확도	: ±8% 이내

1.4 VSWR	: 1.2 이하

2. 주파수	: 최소 30㎒ ~ 960㎒

2.1 평균전력 측정범위	: 최소 2W ~ 500W

2.2 정확도	: ±8% 이내

2.3 VSWR	: 1.2 이하

3. 주파수	: 최소 350㎒ ~ 4㎓

3.1 평균전력 측정범위	: 최소 1W ~ 120W

3.2 첨두전력 측정범위	: 최소 4W ~ 300W

3.3 정확도	: ±8% 이내

3.4 VSWR	: 1.2 이하

4. 일반 규격

4.1 측정 단위	: W, ㏈m

4.2 커넥터	: N-Type

4.3 인터페이스	: GPIB or RS-232

4.4 운용전원	: 220VAC(60㎐) 및 배터리내장

4.5 무게(밧데리 포함)	: 3.5kg이하