방통(중)-41115303-1032(라)(2012.12.28.)

휴대용스펙트럼분석기

Ⅰ. 개 요

전파감시 업무에 사용되는 각종 RF장비 및 무선 스펙트럼의 특성을 측정ㆍ분석하기 위한 장비로 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 아날로그ㆍ디지털통신의 전파측정 및 스펙트럼 분석

2. 측정 데이터의 저장, 편집

3. 신호 확인을 위한 오디오 복조

4. 충전지 사용으로 이동이 용이하고 소형경량

5. 마커 기능은 최대, 중앙, 좌/우측, 델타마크 표시

Ⅲ. 규 격

Typical은 Worst Case 15% 제외한 평균값

본 규격서에서 정한 ‘필수규격’(밑줄)이라 함은 동 업무를 수행함에 있어 필수적으로 갖추어야 할 장비의 성능ㆍ기능을 말하고 반드시 규격을 만족하여야 하며, ‘선택규격’은 필수규격을 제외하고 부가 및 일반적인 성능ㆍ기능으로 업무용도, 기술특성, 예산 등에 따라 수정할 수 있고 입찰 업체에서는 기술성이 더 우수한 제품을 제안할 수 있다.

1. 주파수

1.1. 범위	: (10㎒ ~ 18㎓) 이상

1.2. 주파수 안정도	: ±1ppm/year 이내

1.3. 분해능	: 1㎐ 이하

1.4. 스팬	: (100㎐~18㎓) 이상

1.5. 스위프(SPAN=0㎐이상)	: (2ms~100s) 이상 및 자동 모드

1.6. 분해 대역폭(-3㏈)	: (100㎐~1㎒) 이상

1.7. 비디오 대역폭	: (10㎐~1㎒) 이상

1.8. 감도(DANL, RBW : 1㎑, f : 0.1~2㎓) : -110dBm 이하

2. 레벨

2.1. 기준레벨범위	: (-80㏈m~+20㏈m) 이상

2.2. 정확도	: ±3㏈ 이내

2.3. 분해능	: 0.1dB 이하

2.4. 동적범위	: 50㏈ 이상(nom.)

2.5. 감쇄기	: 20㏈ 이상, 5㏈ step 이하

2.6. DC 허용 최대전압	: ±50V 이상

2.7. 검파	: 피크, RMS, 샘플 등

2.8. 측정단위	: ㏈m, ㏈㎷, ㏈㎶ 등

2.9. 마커	: normal, delta, center, peak 등

3. 복조	: AM, FM 등

4. 안테나

4.1. 주파수 범위	: (1㎓~18㎓) 이상

4.2. 안테나 이득	: 5㏈i 이상(freq. : 12㎓ 이하),

0㏈i 이상(freq. : 12㎓ 초과)

4.3. VSWR	: 2(typ.) 이하

4.4. RF 콘넥터	: 50Ω, N형

4.5. 무게	: 3㎏ 이하

5. 운용전원	: 220V(60㎐) 및 배터리사용가능