규격번호 : CRMS-41115303-1017(사)(2016.12.23.)

스펙트럼분석기(Ⅰ)

Ⅰ. 개 요

이 측정기는 전파감시 업무에 사용되는 각종 RF 장비를 측정 · 분석하고 유지보수 및 무선국 검사에 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 내부 소스를 이용한 자동교정

2. 진폭변조, 주파수변조, 디지털변조(주파수에러) 신호 분석

3. 하드 카피 및 PC 제어를 위한 인터페이스 제공

4. 주파수 카운터

5. 최대, 중앙, 좌/우측, 델타 등 마커 기능

6. 위상잡음 측정 기능

Ⅲ. 규 격(* : 필수규격)

1. 주파수 관련

1.1. 주파수 범위	: (9㎑~40㎓) 이상

1.2. 기준 발진기 안정도

1.2.1. 주파수	: 10㎒ 등

1.2.2. 주파수 안정도*	: ±1×10-7/year 이내

1.2.3. 온도 변화 주파수 안정도	: ±8×10-8 이내(0℃～50℃)

1.3. 스팬 범위	: (0㎐, 100㎐ ~ 40㎓) 이상

1.4. 스팬 에러	: ±1.2% 이내

1.5. 순시대역폭(IF분석)	: 40㎒ 이상

1.6. 주파수카운터 분해능	: 1㎐ 이하

1.7. 분해 대역폭(3㏈)*	: (1㎐~8㎒) 이상(순차선택)

1.8. 비디오 대역폭	: (1㎐~8㎒) 이상(순차선택)

1.9. EMI 정형비(60㏈ : 3㏈)*	: 6:1 이하

1.10. EMI 검파	: quasi-peak 등

2. 소인 관련

2.1. 소인 시간

2.1.1. 스팬 = 0㎐	: (1㎲~2000s) 이상

2.1.2. 스팬 > 10㎐	: (1ms~2000s) 이상

2.2. 소인수	: 8,192개 이상

2.3. 트리거 방법	: Free run, video, external 등

3. 레벨 관련

3.1. CW RF 최대입력(att. : 10㏈)	: +30㏈m 이상

3.2. 전단증폭기(RF preamplifier)	: (10㎒~40㎓) 이상

3.3. 감쇄기 범위	: (0㏈~50㏈) 이상

3.4. 기준레벨 범위	: (-130~20㏈m) 이상

3.5. 레벨 단위	: ㏈m, ㏈mV, ㏈㎶ 등

3.6. 주파수 응답(att.=10㏈)*	: ±3.0㏈ 이내(30㎓ 이하)

3.7. SSB 위상 잡음(500㎒ or 1㎓)

3.7.1. 1㎑	: -100㏈c/㎐ 이하

3.7.2. 10㎑	: -105㏈c/㎐ 이하

3.7.3. 100㎑	: -115㏈c/㎐ 이하

3.8. 제2차 혼변조 저지점(500㎒)	: 45㏈m(typ.) 이상

3.9. 제3차 혼변조 저지점(500㎒)*	: 15㏈m(typ.) 이상

3.10. 정재파비(att.=10㏈)	: 3.0(typ.) 이하

4. RF신호분석

4.1. 아날로그 신호 분석	: AM, FM 등

4.2. 디지털 신호 분석	: WLAN, CDMA, WCDMA, LTE 등

5. 입력/출력 관련

5.1. RF 입력 임피던스	: 50Ω

5.2. RF 콘넥터	: 2.4㎜, 2.92㎜(K) 등에서 N(F) -type, SMA(F)-Type 변환 어댑터 또는 동등 이상의 콘넥터 제공

5.3. 인터페이스	: LAN, USB 등

6. 환경 조건

6.1. 동작 온도	: (+5℃ ~ +40℃) 범위 이상

6.2. 저장 온도	: (-40℃ ~ +70℃) 범위 이상

6.3. 전원 전압	: 220VAC ±10% 이내, 60㎐