CRMO-41115303-1014_3차(2013. 12. 16.)

주파수측정기 기술규격(안)

Ⅰ. 개 요

이 장비는 주파수의 정확도, 편차와 규정된 주파수의 다른 신호원을 측정하는데 사용되어야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 11 디지트 분해능까지 디스플레이

2. 휴대용

3. 한계 측정 가능

4. 수신레벨 측정 기능

Ⅲ. 규 격(＊ : 필수규격)

1. 주파수 범위	: (10㎐ ~ 40㎓) 이상

2. 입력 커플링	: AC

3. 입력 임피던스	: 50Ω, 1㏁

4. 감도*

4.1. 30㎐ ~ 300㎒	: -19㏈m 이하

4.2. 300㎒ ~ 40㎓	: -20dBm 이하

5. 최대 입력

5.1. 50㎒ ~ 2㎓	: +5㏈m 이상

5.2. 2㎓ ~ 40㎓	: +10dBm 이상

6. 주파수 분해능*	: 1㎐ 이하

7. 주파수 정확도*	: ±1 LSD ±타임베이스×주파수

8. 타임베이스 안정도	: 5×10-10/day 이하

9. 수신전력 측정

9.1. 측정범위	: -17㏈m ~ +7㏈m

9.2. 주파수범위	: 300㎒ ~ 40㎓

10. 측정시간	: 160msec 이하

11. 최대입력레벨	: +18㏈m 이상

12. 전원전압	: 220VAC