[의안 2018-05] 규격번호 :  CRMS-411153030068(2018. 1. 12.)

휴대용 스펙트럼분석기 기술규격

Ⅰ. 개 요

전파감시 업무에 사용되는 각종 RF장비 및 무선 스펙트럼의 특성을 측정ㆍ분석하기 위한 장비로 적합하여야 한다.

Ⅱ. 기 능

1. 아날로그ㆍ디지털통신의 전파측정 및 스펙트럼 분석

2. 측정 데이터의 저장, 편집

3. 신호 확인을 위한 오디오 복조

4. 충전지 사용으로 이동이 용이하고 소형경량

5. 마커 기능은 최대, 중앙, 좌/우측, 델타마크 표시

Ⅲ. 규 격(* : 필수규격)

1. 주파수

1.1. 범위	: 9㎑~32㎓ 이상

1.2. 주파수 안정도*	: ±1×10-6/10year 이상

1.2.1. 주파수 정확도*	: ±0.7ppm 이내

1.3. 분해능	: 1㎐ 이하

1.4. 스팬	: 0㎐, 10㎐~32㎓ 이상

1.5. 스위프시간(0㎐)	: 7㎲~6000s 이내

1.6. 분해대역폭	: 1㎐~5㎒ 이상

1.6.1. 정확도	: ±15% 이내

1.7. 비디오대역폭	: 1㎐~5㎒ 이상

2. 레벨

2.1. 기준레벨범위	: -170㏈m~40㏈m 이상

2.2. 정확도*(40㎓ 초과)	: ±3.3㏈ 이내

2.3. 분해능*	: 0.1㏈ 이하

2.4. 감쇄기	: 0~30㏈ 이상, 5㏈ step 이하

2.5. DC 허용 최대전압	: ±50V 이상

2.6. 검파	: 피크, RMS, 샘플 등

2.7. 측정단위	: ㏈m, ㏈㎷, ㏈㎶ 등

2.8. 마커	: normal, delta, center, peak 등

2.9. 정재파비(VSWR)*	: 2.2(typ.) 이하

2.10. 수신감도(DANL)* (@2㎒~3㎓)	: -142㏈m/㎐(typ.) 이하

3. 복조	: AM, FM, LTE/LTE-A, FDD/TDD 등

4. 안테나

4.1. 주파수 범위	: 1㎓~18㎓ 이상

4.2. 안테나 이득

4.2.1. 12㎓ 이하                      : 5㏈i 이상

4.2.2. 12㎓ 초과	:  0㏈i 이상

4.3. 정재파비(VSWR)*	: 2(typ.) 이하

4.4. RF 콘넥터	: 50Ω, N형

4.5. 무게	: 3㎏ 이하

5. 운용전원	: 220V(60㎐) 및 배터리 사용 가능